
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51193-2009 "Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие технические условия" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 831-ст) (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 17 января 2013 г.

Ophthalmic optics. Corrective spectacles. General specifications

Дата введения - 1 января 2011 г.
Взамен ГОСТ Р 51193-98

[bookmark: sub_999]Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

[bookmark: sub_100]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, раздел 1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст раздела в предыдущей редакции
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на корригирующие очки (далее - очки), в том числе защитные, предназначенные для эксплуатации в районах с умеренным климатом и в районах Крайнего Севера.
Стандарт устанавливает требования к корригирующим очкам:
- изготовленным по рецепту;
- готовым однофокальным очкам для близи.
К готовым однофокальным очкам для близи применимы только требования, выделенные курсивом.

[bookmark: sub_200]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в раздел 2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст раздела в предыдущей редакции
2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования
ГОСТ Р 12.4.230.2-2007 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Методы испытаний оптических и неоптических параметров
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ Р 51932-2002 Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний
ГАРАНТ:
 Приказом Росстандарта от 1 ноября 2012 г. N 654-ст ГОСТ Р 51932-2002 отменен с 1 января 2015 г. в связи с принятием и введением в действие ГОСТ 31589-2012 "Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие технические требования и методы испытаний"
ГОСТ Р ИСO 13666-2009 Оптика офтальмологическая. Линзы очковые. Термины и определения
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ Р 53950-2010 Оптика офтальмологическая. Линзы очковые нефацетированные готовые. Общие технические условия
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

[bookmark: sub_300]3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и обозначения по ГОСТ Р ИСO 13666, а также следующие термины с соответствующими определениями:
[bookmark: sub_31]3.1 корригирующие очки: Очки, состоящие из корригирующих очковых линз, установленных в оправу определенной модели, и предназначенные для коррекции дефектов зрения.
[bookmark: sub_32]3.2 модель очковой оправы: Оправа, входящая в диапазон продукции, при изготовлении которой были использованы одинаковые материалы, дизайн и технология производства.
[bookmark: sub_33]3.3 защитные корригирующие очки: Корригирующие очки, предназначенные для защиты глаз от различных видов внешних опасностей, которые могут повредить или ухудшить органы зрения.
[bookmark: sub_34]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 3.4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.4 установочное перекрестие: Символ в виде креста на передней поверхности прогрессивной очковой линзы, центр которого является монтажной точкой, т.е. точкой, заданной изготовителем в качестве базовой для позиционирования линзы перед глазом.
[bookmark: sub_35]3.5 готовые однофокальные очки для близи: Стигматические очки с однофокальными положительными линзами равной рефракции, изготовленные не по рецепту и предназначенные только для коррекции недостатков ближнего зрения.
[bookmark: sub_36]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 3.6 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3.6 аддиция ADD: Добавка к рефракции бифокальных и прогрессивных очковых линз в зоне для дали.

[bookmark: sub_400]4 Классификация

[bookmark: sub_41]4.1 В зависимости от вида корректируемого дефекта зрения очки подразделяют на:
- стигматические - коррекция сферических аметропии и пресбиопии;
- астигматические - коррекция астигматических аметропии и пресбиопии;
- призматические - коррекция нарушений бинокулярного зрения;
- эйконические - коррекция анизейконии и слабовидения.
[bookmark: sub_42]4.2 В зависимости от числа зон оптического действия очки подразделяются на:
- однофокальные - одна зона оптического действия;
- многофокальные - две или три зоны оптического действия;
- прогрессивные - три зоны оптического действия с плавным нарастанием рефракции от зоны для дали к промежуточной и ближней зонам.

[bookmark: sub_500]5 Технические требования

[bookmark: sub_51]5.1 Общие требования

[bookmark: sub_511]5.1.1 Очки должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецепту врача-офтальмолога или оптометриста (далее - рецепт).
Рекомендуемая форма рецепта на очки приведена в приложении А.
[bookmark: sub_512]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 5.1.2 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.1.2 Очковые линзы, применяемые для изготовления очков, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53950, очковые линзы защитных корригирующих очков - ГОСТ Р 12.4.230.1.
[bookmark: sub_513]5.1.3 Очковые оправы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51932, оправы защитных корригирующих очков - ГОСТ Р 12.4.230.1 и быть подобраны с учетом антропометрических данных пациента.
[bookmark: sub_514]5.1.4 Технические требования к эйконическим очкам должны соответствовать нормативным документам на конкретный тип очков.
[bookmark: sub_515]5.1.5 Очки не должны терять функциональные свойства при эксплуатации в климатическом исполнении В категории 1.1 по ГОСТ 15150.

[bookmark: sub_52]5.2 Требования к оптическим параметрам и характеристикам

[bookmark: sub_521]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 5.2.1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.1 Очковые линзы готовых однофокальных очков для близи должны иметь одинаковую номинальную заднюю вершинную рефракцию в диапазоне от +1,0 дптр до + 3,5 дптр.
[bookmark: sub_5211]5.2.1.1 Исключен с 1 мая 2013 г.
Информация об изменениях:
 См. текст подпункта 5.2.1.1
[bookmark: sub_522] Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.2.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.2 Расстояния между оптическими центрами однофокальных очковых линз, оптическими центрамизон для дали многофокальных очковых линз и базовыми точками призмы призматических очковых линз должны соответствовать указанному в рецепте центровочному расстоянию.
[bookmark: sub_5221]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в подпункт 5.2.2.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
5.2.2.1 Предельные отклонения расстояний между оптическими центрами по горизонтали стигматических и астигматических однофокальных линз, оптическими центрами зон для дали многофокальных стигматических и астигматических линз и базовыми точками призмы призматических очковых линз от номинальных значений указаны в таблице 1.

[bookmark: sub_1]Таблица 1

Предельные отклонения расстояний между оптическими центрами линз по горизонтали от центровочных расстояний

	Абсолютная величина задней вершинной рефракции стигматических линз , или абсолютная величина задней вершинной рефракции на горизонтальном меридиане () астигматических линз , дптр
	Предельные отклонения расстояний, мм

	От 0,00 до 1,50 включ.
	

	Св. 1,50 " 2,25 "
	

	" 2,25 " 3,25 "
	

	Св. 3,25
	

	Примечания
1 При различной задней вершинной рефракции линз предельное отклонение выбирается из таблицы 1 для линзы с наибольшим абсолютным значением задней вершинной рефракции.
2 Величина  определяется по формуле

,

где  и  - значения сферы и цилиндра, заданные рецептом, дптр;

, (...°),

здесь  - угол наклона оси цилиндра (...°).



[bookmark: sub_5222]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в подпункт 5.2.2.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст подпункта в предыдущей редакции
5.2.2.2 Предельные отклонения высот оптических центров от заданных значений в очках без предписанного призматического действия указаны в таблице 2.

[bookmark: sub_2]Таблица 2

Предельные отклонения высот оптических центров линз от заданных значений в очках без предписанного призматического действия

	Абсолютная величина задней вершинной рефракции стигматических линз  или абсолютная величина задней вершинной рефракции на вертикальном меридиане () астигматических линз , дптр
	Предельные отклонения высот, мм

	От 0,00 до 0,50 включ.
	

	Св. 0,50 " 1,00 "
	

	Св. 1,00
	

	Примечания
1 Под высотой оптического центра линзы понимается вертикальное расстояние от ее оптического центра до нижней части ободка рамки или до нижней кромки линзы в случае полуободковой и безободковой оправы. Как правило, оптические центры линз располагаются на горизонтальных средних линиях оправы, если иначе не установлено.
2 Величина  определяется по формуле



где  - значения сферы и цилиндра, заданные рецептом, дптр;
 - угол наклона оси цилиндра, (...°), и , (...°).
3 Для очков с заданным рецептом призматическим действием результирующая вертикальная призма не должна превышать 0,3 дптр при рефракции линз от 0,00 до 3,25 дптр; при рефракции линз свыше 3,25 дптр абсолютное значение разности высот базовых точек призмы не должно превышать 1,0 мм.



[bookmark: sub_523]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.2.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.3 Центровые расстояния многофокальных очков должны соответствовать рецепту. Предельные отклонения не должны превышать  мм по горизонтали. Абсолютное значение разности высот сегментов очковых линз в оправе не должно превышать 1,0 мм.
[bookmark: sub_524]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.2.4 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.4 Положение первого главного меридиана астигматических очковых линз должно соответствовать указанному в рецепте. Предельные отклонения не должны превышать значений, приведенных в таблице 3.

[bookmark: sub_3]Таблица 3

Предельные отклонения положения первого главного меридиана астигматических линз

	Астигматическая разность рефракций, дптр
	Предельное отклонение положения первого главного меридиана

	От 0,00 до 0,50
	°

	" 0,75 " 1,50
	°

	Свыше 1,50
	°



[bookmark: sub_525]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.2.5 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.5 Положение основания призмы призматической очковой линзы должно соответствовать указанному в рецепте. Предельные отклонения не должны превышать значений, приведенных в таблице 4.

[bookmark: sub_4]Таблица 4

Предельные отклонения положения основания призмы от номинальных значений для призматических линз

	Призматическое действие, пдптр*
	Предельное отклонение положения основания призмы

	До 2,00
	°

	" 2,00 " 5,00
	°

	Св. 5,00
	°

	[bookmark: sub_401]* пдптр - призменные диоптрии.



[bookmark: sub_526]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.2.6 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.6 Расположение линии раздела зон для дали и близи бифокальных очковых линз (высота сегмента) приведено на рисунке 1 и должно определяться при подборе оправы с участием пациента.



[bookmark: sub_5262]Предельное отклонение  от измеренного в выбранной оправе -  мм, абсолютное значение разности высот сегментов - не более 1,0 мм. Рекомендуемая минимальная ширина сегмента  мм.
[bookmark: sub_527]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 5.2.7 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.7 При прямых верхних границах сегментов верхние границы должны быть расположены горизонтально.
[bookmark: sub_528]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.2.8 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.2.8 Отклонения положений центров установочных перекрестий прогрессивных очковых линз  и оптических центров однофокальных асферических линз от измеренных в выбранной оправе должны составлять не более  мм в любом направлении.

[bookmark: sub_53]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 5.3 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.3 Требования к механической прочности

[bookmark: sub_531]5.3.1 Требования к минимальной прочности очковых линз и повышенной прочности линз для защитных корригирующих очков - по ГОСТ Р 12.4.230.1 (пункты 5.2.5 и 5.2.6). Требования к повышенной прочности оправ защитных корригирующих очков - по ГОСТ Р 12.4.230.1 (пункт 5.2.6).

[bookmark: sub_54]5.4 Требования к качеству сборки

[bookmark: sub_541]5.4.1 Очковая оправа после вставки в нее линз не должна терять первоначальной формы. Ободки должны быть симметричны. Сколы, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки оправы, а также другие дефекты сборки очков не допускаются.
[bookmark: sub_542]5.4.2 Очковые линзы, вставленные в оправу, не должны смещаться и выпадать из световых проемов оправы при нормальной эксплуатации очков.
Неподвижное соединение очковой линзы с оправой должно быть обеспечено затяжкой крепежных элементов или натяжением лески в очках с полуободковой оправой.

[bookmark: sub_55]5.5 Требования к материалам и безопасности

[bookmark: sub_551]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 5.5.1 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
5.5.1 Требования к материалу очковых линз - по ГОСТ Р 53950, очковых линз защитных очков - ГОСТ Р 12.4.230.1.
[bookmark: sub_552]5.5.2 Требования к материалу оправ - по ГОСТ Р 51932.

[bookmark: sub_600]6 Правила приемки

[bookmark: sub_61]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 6.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.1 Каждые изготовленные очки должны быть подвергнуты приемо-сдаточным испытаниям по ГОСТ 15.309.
Очковые линзы и очковые оправы подвергают входному контролю.
[bookmark: sub_62]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 6.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.2 Объем и рекомендуемая последовательность проведения испытаний очков приведены в таблице 5.

[bookmark: sub_5]Таблица 5

Объем и рекомендуемая последовательность проведения испытаний

	[bookmark: sub_5001]Проверяемые параметры
	Номер пункта
	Входной контроль
	

	
	технических требований
	метода испытаний
	
	Приемо-сдаточные испытания

	Проверка очковых линз
	5.1.2
	7.2
	+
	-

	Проверка очковых оправ
	5.1.3
	7.3
	+
	-

	Проверка эйконических очков
	5.1.4
	7.4
	-
	+

	Проверка оптических параметров и характеристик
	5.2.1-5.2.8
	7.5-7.8
	-
	+

	Проверка требований к механической прочности очков
	5.3
	7.10
	-
	-

	Проверка качества сборки очков
	5.4
	7.9
	-
	+

	Проверка материала и безопасности очков
	5.5
	7.11
	+
	-

	[bookmark: sub_58]Проверка маркировки, упаковки, хранения и транспортирования
	8.1, 8.2, 8.3, 8.4
	7.12
	-
	+

	Примечания
1 Знак "+" означает, что испытания проводят; знак "-" означает, что испытания не проводят.
2 Допускается изменять последовательность проведения испытаний, указанную в таблице 5.



[bookmark: sub_63]6.3 Соответствие требованиям 5.1.2 и 5.1.3 стандарта проверяют при входном контроле.
[bookmark: sub_64]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 6.4 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.4 Изготовленные очки при приемо-сдаточных испытаниях проверяют на соответствие требованиям 5.1.4, 5.2.1 - 5.2.8, 5.3, 5.4, 8.1 - 8.4.
[bookmark: sub_65]6.5 Испытания очков проводят при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150.
[bookmark: sub_66]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 6.6 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.6 Соответствие требованиям 5.1.5 стандарта обеспечивается технологией изготовления очков.
[bookmark: sub_67]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 6.7 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.7 При отпуске изготовленных очков пациенту (5.1.1) проверяют:
- правильность расположения очков на лице пациента;
- соответствие положений оптических центров асферических очковых линз, центров установочных перекрестий прогрессивных очковых линз и бифокальных сегментов положениям, указанным в бланке заказа;
- правильность прилегания носовых упоров и соответствие длин заушников до их изогнутой части антропометрическим данным пациента.

[bookmark: sub_700]7 Методы контроля

[bookmark: sub_71]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 7.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7.1 Контроль изготовленных очков проводят при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150.
[bookmark: sub_72]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 7.2 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7.2 Проверку требований к очковым линзам (5.1.2) проводят по ГОСТ Р 53950, очковым линзам защитных очков - по ГОСТ Р 12.4.230.2.
[bookmark: sub_73]7.3 Проверку требований к очковым оправам (5.1.3) проводят по ГОСТ Р 51932 и ГОСТ Р 12.4.230.2.
[bookmark: sub_74]7.4 Проверку требований к эйконическим очкам (5.1.4) проводят методами и средствами измерения, установленными нормативной документацией на конкретный тип очков.
[bookmark: sub_75]7.5 Значения задних вершинных рефракций (5.2.1), положения главных меридианов астигматических линз (угол наклона оси цилиндра, 5.2.4) или положения оснований призматических линз (5.2.5) определяют с помощью диоптриметра, обеспечивающего точность отсчета 0,125 дптр и возможность маркировки линз тремя точками.
[bookmark: sub_76]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 7.6 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7.6 Расстояния между оптическими центрами или другими базовыми точками (5.2.2, 5.2.3) измеряют с помощью любой измерительной линейки с ценой деления 1 мм после маркировки линз с помощью диоптриметра.
[bookmark: sub_77]7.7 Соответствие очков требованиям 5.2.6, 5.2.8 стандарта проверяют с помощью любой измерительной линейки с ценой деления 1 мм.
[bookmark: sub_78]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 7.8 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7.8 Соответствие очков требованиям 5.2.7 проверяют визуальным осмотром без применения измерительных средств.
[bookmark: sub_79]7.9 Соответствие качества сборки очков требованиям 5.4.1 стандарта проверяют визуальным осмотром без применения оптических средств. Соответствие требованиям 5.4.2 стандарта проверяют без применения технических средств путем приложения небольших усилий сдвига по горизонтальным и вертикальным осям линз.
[bookmark: sub_710]7.10 Проверку минимальной механической прочности очковых линз (5.3) проводят по ГОСТ Р 12.4.230.2 (пункт 6.3), проверку повышенной прочности укомплектованных защитных очков и очковых линз - по ГОСТ Р 12.4.230.2 (пункт 6.2).
[bookmark: sub_711]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 7.11 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
7.11 Выполнение требований 5.5 стандарта может быть подтверждено наличием документов о подтверждении соответствия согласно национальному законодательству.
[bookmark: sub_712]7.12 Проверку упаковки и маркировки (раздел 8) проводят путем проверки выполнения требований, указанных в подразделах 8.1, 8.2, 8.3.1 настоящего стандарта.

[bookmark: sub_800]8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

[bookmark: sub_81]8.1 Маркировка

[bookmark: sub_811]8.1.1 На оправе очков должна быть нанесена четкая и легко различимая маркировка по ГОСТ Р 51932.
[bookmark: sub_812]8.1.2 На оправе защитных корригирующих очков должна быть нанесена маркировка по ГОСТ Р 12.4.230.1.
[bookmark: sub_813]8.1.3 На линзы защитных корригирующих очков должна быть нанесена маркировка по ГОСТ Р 12.4.230.1.
[bookmark: sub_814]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 8.1.4 с 1 мая 2013 г. выделен курсивом
8.1.4 На готовые однофокальные очки для близи должна быть нанесена заявленная изготовителем величина номинальной рефракции поверхности очковых линз в диоптриях.
[bookmark: sub_815]8.1.5 Если изготовитель или поставщик заявляет о соответствии очков настоящему стандарту, его номер и год должны быть указаны на упаковке или в сопроводительной документации.

[bookmark: sub_82]8.2 Упаковка

[bookmark: sub_821]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 8.2.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8.2.1 Изготовленные очки должны быть уложены в бумажный или пластмассовый упаковочный пакет или индивидуальную упаковку, изготовленную по рабочим чертежам изготовителя очков и утвержденную в установленном порядке. Допускается упаковка очков в специальный жесткий или мягкий футляр (кейс).
[bookmark: sub_822]8.2.2 На упаковочном заказе-пакете или на этикетке, вкладываемой в индивидуальную упаковку или в футляр, следует указывать данные в соответствии с 9.2.
Форму заказа-пакета разрабатывает изготовитель очков и утверждает в установленном порядке.

[bookmark: sub_83]8.3 Транспортирование

[bookmark: sub_831]8.3.1 Транспортную тару устанавливают по согласованию с заказчиком. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: "Беречь от влаги", "Условия хранения - УХЛ 4 по ГОСТ 15150".
[bookmark: sub_832]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 8.3.2 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8.3.2 Очки, упакованные в транспортную тару, транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

[bookmark: sub_84]8.4 Хранение

[bookmark: sub_841]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 8.4.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
8.4.1 Очки должны храниться по ГОСТ 15150, условия хранения - УХЛ 4, в отапливаемых хранилищах при температуре окружающей среды от плюс 5°С до плюс 40°С, относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25°С или относительной влажности воздуха 75% при температуре плюс 15°С.
[bookmark: sub_842]8.4.2 Во время хранения не допускается воздействие на очки агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.

[bookmark: sub_900]9 Указания по эксплуатации

[bookmark: sub_91]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, в пункт 9.1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
9.1 Очки следует эксплуатировать в соответствии с правилами эксплуатации, рекомендованными настоящим стандартом.
[bookmark: sub_92]9.2 Правила по эксплуатации очков, приведенные на заказе-пакете или вкладываемые в индивидуальную упаковку очков, должны содержать следующую рекомендуемую информацию:
- снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации оправы;
- очки следует хранить в жестком футляре;
- очковые линзы следует протирать замшевой или специальной салфеткой из микрофибры, при сильном загрязнении промывать раствором мыла или неагрессивного моющего средства в воде при температуре не выше плюс 40°С;
- не допускается применение органических растворителей (ацетон, толуол и т.п.) для протирки очков;
- не допускается класть очки линзами на твердую поверхность;
- не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия;
- не допускается пользоваться очками в помещениях с температурой выше плюс 60°С, в том числе в бане, сауне;
- необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушник к оправе и линзы в металлической и безободковой оправах;
- не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.
[bookmark: sub_93]Информация об изменениях:
 Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, пункт 8.1.4 с 1 мая 2013 г. выделен курсивом
9.3 Правила эксплуатации и предупреждения об использовании готовых однофокальных очков для близи должны быть вложены в индивидуальную упаковку каждых очков.

[bookmark: sub_1000]10 Гарантии изготовителя

[bookmark: sub_101]10.1 Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 месяцев со дня получения очков при соблюдении пациентом правил эксплуатации.
[bookmark: sub_102]10.2 Механические повреждения оправ или разбитые очковые линзы не являются основанием для претензий изготовителю очков.
[bookmark: sub_103]10.3 Исключен с 1 мая 2013 г.
Информация об изменениях:
 См. текст пункта 10.3
 
[bookmark: sub_10000] Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 17 января 2013 г. N 1-ст, приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 мая 2013 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение А
(рекомендуемое)
(с изменениями от 17 января 2013 г.)

Форма рецепта на корригирующие очки

"___"______________20____г.

	Линза
	Сфера, дптр
	Цилиндр, дптр
	Ось цилиндра, град
	Призма, пдптр
	Основание призмы

	Правая
	Верх
	
	
	
	
	

	
	Низ
	
	
	
	
	

	Левая
	Верх
	
	
	
	
	

	
	Низ
	
	
	
	
	

	ADD
	Правая линза
	Левая линза



ADD - аддиция



Центровочное расстояние, мм

	Назначение
	Бинокулярное
	Монокулярное

	
	
	Правое
	Левое

	Для дали
	
	
	

	Для близи
	
	
	



Назначение очков (подчеркнуть):
для дали;
для близи;
для постоянного ношения
Примечания ______________________________________________________________
Покрытия ________________________________________________________________
Особые отметки __________________________________________________________
Кому ____________________________________________________________________
Врач ____________________________________________________________________

[bookmark: sub_11000]Библиография

Исключена с 1 мая 2013 г.
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